公安县政府采购

询 价 文 件

项目编号：2017-421022-F52-D01-0057

项目名称：公安县二人民医院血液透析机

采 购 人：公安县二人民医院

二〇一七年八月

第一章 询价邀请函

依据湖北省公安县政府采购管理办公室下达的[2017]3911号计划函要求，公安县政府采购中心受公安县二人民医院的委托，就血液透析机进行询价采购。现邀请合格的供应商参加。

一、采购项目编号：2017-421022-F52-D01-0057

二、采购项目名称：公安县二人民医院血液透析机

三、采购内容：血液透析机

四、采购预算：40万元

五、供应商资格和该项目的技术规格、参数及要求

1、供应商应具备《政府采购法》第22条规定的条件；

2、供应商应是所报价产品的生产制造商或经销代理商。经销代理商须提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书；

3、供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以递交响应文件截止前二日查询结果为准）。

六、获取询价文件方式

1、有意参与本项目的供应商于2017年8月2日起，在湖北省政府采购网或公安县人民政府网（http://www.gongan.gov.cn）的“公安县公共资源交易和政府采购项目交易信息栏”自行下载询价文件。

2、有关本项目询价的事项若存在变动或修改，敬请及时关注湖北省政府采购网及公安县人民政府网和公安县公共资源交易和政府采购项目交易信息栏发布的信息更正公告。

七、递交报价文件时间、地点

1、递交密封报价文件截止时间为2017年8月9日16：30时，逾期送到或不符合询价文件要求的报价文件恕不接受。

2、递交密封报价文件地址：公安县公共资源交易中心五楼503室

3、报价文件接受人：徐云国、罗曼

联系电话：0716-5220051、5152030

八、联系方式

公安县二人民医院联系人：王业叁

联系电话：0716-5819218

地址：公安县南平镇

公安县政府采购中心联系人：李佳

联系电话：0716-5220059

地址：公安县斗湖堤镇油江路122号

九、信息发布媒体

湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn）及公安县人民政府网（http://www.gongan.gov.cn/ztb）。

公安县政府采购中心

2017年 8月2日

第二章 采购项目技术、商务需求

一.名称及数量: 血液透析机   两台

二.用途: 用于进行肾功能替代治疗

三.机型：只限于生产厂家最先进机型

四.规格和要求:

4.1血液透析机主机。

4.1.1具有常规碳酸盐/醋酸盐模式。

4.1.2血液监测部分具有动、静脉压力监测功能。

4.1.3血液监测部分具有肝素泵，并可设定停止时间和累积输注量,肝素追加量等。

4.1.4中文操作界面，具备操作步骤引导信息提示。

4.1.5显示屏可单独或组合显示全部机器运行的相关参数。

4.1.6可设定连续变化的可调钠、可调碳酸根的曲线治疗图，具有自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全。

4.1.7可设定超滤率图治疗模式进行超滤，具有自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全。

4.1.8可预设针对不同规格和预冲量的多种辅助预冲程序，新管路更换程序、管路再循环程序、回血程序等。

4.1.9*超滤系统采用电磁感应容量超滤控制模式，耐用无损耗。

4.1.10电导度控制和保护系统，由多个传感器组成，具备反馈补偿功能。明确指示A、B浓缩液浓稀状况及液偏差警报。

4.1.11透析液温度检测：液路温度超过40℃时，有温度报警并自动进入旁路状态。

4.1.12可选择和预设定多种透析液配方，并方便操作人员调整。

4.1.13*具备碳酸氢盐干粉自动配制系统,标配干粉筒装置。

4.1.14机内多点压力实时监测，具有反超报警功能。

4.1.15可提供机器内部液路流程相关参数的实时显示。

4.1.16*清洗消毒程序：可提供多种化学消毒和热消毒方式。消毒、脱钙可一次完成，热消毒温度可达93℃，清洗脱钙采用柠檬酸。

4.1.17*清洗消毒可用CleanCartA或CleanCartC进行消毒清洗。

4.1.18开机不能跳过自检，可设定自动开、关机时间及设定自动冲洗、自动热消毒和热冲洗模式，能自动排空。

4.1.19全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、浓缩液、透析液水路、和超滤控制等。自检不可以跳过，保证病人安全。

4.1.20可使用通用型血路管和透析器等耗材。

4.1.21标配后备电源〉25分钟。

4.1.22可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。

4.1.23有内置维修和故障诊断软件，有声光报警显示。

4.1.24有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。可提供透析机的数据输出格式和通讯协议并可由HL7标准传输。

五.主要技术和性能规格要求

5.1血液监测部分。

5.1.1血流量：0 或 20～500ml/min，可以读取累积循环血量，并有数值显示和条码显示。

5.1.2血泵管径可调，可适用成人和儿童，并可自动引导泵管安装。

5.1.3肝素泵流量： 0～10ml/h，可使用20ml、30ml或符合ISO7886-2的注射器。

5.1.4静脉压力监测范围：-700mmHg～+750mmHg，分别有精确读数和条码显示。精确度：±5mmHg。

5.1.5动脉压力监测范围：-700mmHg～+750mmHg，分别有精确读数和条码显示。精确度：±5mmHg。

5.1.6空气探测器采用超声探测原理，灵敏度：大于1L气泡无法通过，并具备液面调整功能。

5.2透析液监测部分。

5.2.1超滤量：0～10L，可调。

5.2.2超滤率：0～4000ml，可调，精确度：±50ml/h%。

5.2.3跨膜压监测范围：-200mmHg～+550mmHg。

5.2.4透析液温度：：33℃～40℃，连续可调透析液流量：300～700ml/min，可在控制面板上直接调整，调节梯度：20ml/min醋酸模式：钠浓度 130～160mmol/L。

碳酸模式： 钠浓度 130～160mmol/L；碳酸氢盐 20～40mmol/L。

5.2.5漏血探测器：光学原理，检测精度＜0.30ml/min（透析液流量为300-700ml/min时）。

5.2.6pH值监测：1～9.9pH值单位；精确度：±0.2 pH值单位。

5.3电源供应：

5.3.1电源：电压220V（±12%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

5.3.2不间断电源：后备供电，在断电时可以自动监测切换，对机器整体供电（除加热系统），并能继续进行全面的安全监测，如体外循环监测、低温警报等，不丢失治疗数据，可维持机器继续工作运行大于30分钟。

六、 辅助功能，资格证明文件

6.1安全性能: 符合国家有关仪器设备安全标准。

6.2资格证明文件：主机要求SFDA（国家医疗器械注册证）。

七、技术服务

7.1 中文操作手册及英文维修手册。

7.2 免费现场安装及提供操作培训及维护人员培训。

7.3 免费提供技术咨询。

7.4 10年内保证供应仪器的维修与配件供应。

7.5 保修期3年,保修期内免费上门维修（含配件费）。

7.7 湖北分公司设有零件仓库，设有全国免费维修电话，承诺接到保修电话1小时内响应，24小时解决问题，72小时若无法解决，可提供备用设备支持。

说明：以上产品技术参数和性能必须等于或优于上述描述，且提供详细的制造商公开资料（第三方权威机构出具的检测报告）等技术证明文件，否则，视为不响应技术指标。

二、项目实施要求及说明

1.	质量保证

1.1	供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家相应质监检测部门出具的检测报告；

2.	测试验收

2.1	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.2	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为供应商原因造成的，由供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.3	项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供应商承担。

3.	售后服务

3.1	保修期3年,保修期内免费上门维修（含配件费）。

3.2	质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务（人为损坏除外）。

3.3	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内如果发生较大质量故障并且不能在四十八小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

3.4 产品制造商在湖北省内具有售后服务机构和专业维护人员。

3.5	技术支持

1）提供7×24小时的技术现场服务。

3.6	故障响应

1）提供7×24小时的现场故障服务受理。

2）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

3.7	供应商应免费按采购人指定原厂负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

三、交付使用期、地点及付款方式

1、交付使用期：合同签订后15个日历天内供货、验收并交付使用；

2、交货地点：公安县二人民医院；

3、付款方式：设备安装调试合格、人员培训合格后首付合同款的70%，余款待一年内无质量缺陷即付清。

四、采购限价

人民币400000.00元。超过最高限价均视为无效报价。

五、成交原则

满足采购需求，质量和服务相等且报价最低的为成交供应商。

六、采购保证金

无。

第三章 报价文件格式

报 价 表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 产品型号规格及技术参数 | 品牌产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目总报价（大写）：

交  付  使  用  期：

免  费  质  保  期：

*注：1. 报价项目不得漏项、分割,报价应包括货物、运输、安装、调试及后续服务等所有费用。总报价与分项报价总计须一致。如不一致，以单价为准调整。

*2.产品规格及技术参数必须详细说明，须提供对应报价产品制造商的技术手册等技术支持资料原件和第三方权威质检机构出具的产品合格的质检报告。

3、此表格可根据产品报价需要调整。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

报  价  时  间：         年      月      日

◆其它资料（须提供下列文件资料）

- 供应商为经销代理商的，应得到投标产品制造商出具的针对本项目的有效授权书原件和售后服务承诺书。同一品牌只能授权一家代理商。

- 对国家强制要求取得“三证”的医疗设备，经销代理商必须提供具有相应的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含多证合一）、医疗器械经营许可证或备案证原件、制造商必须具有相应的医疗器械生产企业许可证原件（报价供应商为代理商的，可提供影印件并加盖制造商公章）、投标产品必须具有相应的医疗器械注册证书原件（报价供应商为代理商的，可提供影印件并加盖制造商公章）。

- 所有询价文件要求的原件证明资料，单独用档案袋封装并加盖公章密封，封面注明原件清单目录。随同密封的报价文件一同递交（报价文件单独用档案袋封装并加盖公章密封）。

- 供应商法人授权代表必须为公司的在职人员（提供近一年公司为其缴纳的社保证明）。

- 未被列入 “信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

*特别说明：因询价采购方式是根据供应商提供的一次性不可更改的报价，按照满足采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。供应商提供的报价文件应当内容全面、详尽、充分响应询价文件的各项条款。如供应商提供的报价文件因提交内容不清晰，不完整，询价小组无法依据书面报价文件内容明确评审对比的，则询价小组有权拒绝其报价文件。