广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性谈判文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：YFZC2017-J1-036-KW

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2017年8月

目     录

第一章：竞争性谈判公告.............................2

第二章：供应商须知.................................4

第三章：货物采购需求..............................16

第四章：评审办法..................................23

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）............24

第六章：响应文件格式..............................28

- 竞争性谈判公告

广西科文招标有限公司受永福县中医医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现就医疗设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：医疗设备采购

二、采购项目编号：YFZC2017-J1-036-KW

三、采购项目名称、数量、简要规格描述或项目基本概况：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动纯水机 | 1 | 台 | 如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。 |
| 2 | 医用干燥柜 | 1 | 台 |  |
| 3 | 封口机（带打印功能） | 1 | 台 |  |
| 4 | 内镜清洗工作站 | 1 | 套 |  |
| 5 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 低温等离子灭菌器 | 1 | 台 |  |

四、采购项目预算金额（人民币）：82万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，最后报价给予6%的扣除；

2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策；

3. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，供应商提供的货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。

六、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判；

3.本项目不接受联合体竞标；

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、供应商网上报名要求：

潜在供应商在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。

报名时间：2017年8月18日公告发布之时起至2017年8月24日17时30分止。

八、竞争性谈判文件的获取：

1.发售时间：2017年8月18日公告发布之时起至2017年8月24日17时30分止。

2.售价：250元。

3.获取竞争性谈判文件的方式：

潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，在竞争性谈判文件发售期内缴纳谈判文件费用后在网上下载竞争性谈判文件电子版，并在交易系统打印购买文件回执码。

九、保证金（人民币）：8200元(须足额交纳）。

供应商应于2017年8月25日9时30分前将谈判保证金从供应商账户通过网银方式转账缴纳，谈判保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。

十、响应文件递交时间和地点：

1.供应商应于2017年8月25日9时30分（截标时间）止，携带加盖公章的购买竞争性谈判文件回执码和询价保证金网银转账电子账单（不须密封，单独提交），将响应文件密封提交到桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室，未携带相关材料或逾期送达的将予以拒收。

2.响应文件递交起止时间：2017年8月25日9时至9时30分。

3.谈判供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。

（1）响应文件电子版内容：与纸质版响应文件一致；

（2）响应文件电子版份数：1份；

（3）响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式；

（4）响应文件电子版密封方式：响应文件电子版U盘与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

十一、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://www.kwbid.com.cn（广西科文招标有限公司网)、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心）。

十二、联系事项：

1.采购人名称：永福县中医医院

地址：桂林永福县

联系人：彭代伟      联系电话：13635165566

2.采购代理机构名称：广西科文招标有限公司

地址：桂林市七星区骖鸾路桂林国家高新区科技工业园四号小区湘商大厦四层

项目联系人：刘巧云  联系电话：0773－8998397

3.政府采购监督管理机构：永福县人民政府采购管理办公室

广西科文招标有限公司

2017年8月18日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：YFZC2017-J1-036-KW |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 3.2、本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判； 3.3、本项目不接受联合体竞标； 3.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 本项目采购预算金额（人民币）：82万元。 报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.2供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物按内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 保证金 | 15.1保证金的金额：8200元(须足额交纳） 。 15.2 保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。 15.3保证金交纳方式：谈判供应商应于竞标截止时间前将保证金从谈判供应商账户通过网银转账方式缴纳，否则视为无效保证金。保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。 供应商应按上述要求交纳保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应文件无效。 |
| 7 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册（A4纸装订），响应文件电子版U盘一个，须完整提交。 |
| 8 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 9 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本” 及响应文件电子版U盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商单位名称： 在2017年 月 日 时 分前不得开启（此处供应商填写响应文件递交截止时间） |
| 10 | 16.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2017年8月25日9时至9时30分。 |
| 12 | 18.2 | 响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室。 |
| 13 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共3人，其中采购人代表 1 人，专家 2人。 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）。 19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 16 | 26 | 成交公告 及成交通知书 | 26.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续的。 |
| 17 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 18 | 28.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入广西科文招标有限公司账户，并由广西科文招标有限公司10个工作日内转入永福县人民政府采购管理办公室履约保证金专户。 |
| 19 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起三十日内。 |
| 20 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送永福县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 30 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向广西科文招标有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 22 | 32 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 33 | 监督管理机构 | 永福县人民政府采购管理办公室 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号

项目名称：医疗设备采购

项目编号：YFZC2017-J1-036-KW

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判；

3.3本项目不接受联合体竞标。

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 联合体要求

本项目不接受联合体竞标。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件购买之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向永福县政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2谈判供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，谈判供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为谈判供应商员工。

8.3谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4谈判供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法谈判供应商的行政与刑事责任。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商购买竞争性谈判文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2017年3月-2017年5月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2017年3月-2017年5月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（7）供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（8）生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》；若供应商为医疗器械销售代理商的，须同时提供有效的《医疗器械经营企业许可证》（必须提供）；

（9）供应商所竞产品有效、完整的《医疗器械产品注册证》（附注册登记表或认可表）或备案登记表（必须提供）；

（10）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（11）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （12）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （13）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（14）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（15）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的2017年3月-2017年5月社保证明复印件】；

（16）供应商 2015年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（17）供应商 2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（18）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

- （19）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）。

- （20）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目竞标截止时间前与响应文件同时提交。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件作相应无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效，但供应商有权收回其保证金。

15. 保证金

15.1 保证金的金额：8200元(须足额交纳）。

15.2 保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

15.3 保证金交纳方式：谈判供应商应于竞标截止时间前将保证金从谈判供应商账户通过网银转账方式转账缴纳，否则视为无效保证金。保证缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。

供应商应按上述要求交纳保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应文件无效。

15.4 对未足额、按时交纳保证金的，均按未交纳保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应文件无效。

15.5 保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除谈判文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，公共资源交易中心以转账方式退还。成交供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案后，公共资源交易中心在五个工作日内退还其保证金。

15.6 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的。

（8）谈判供应商相互串通竞标的。

16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 响应文件份数：正本壹册、副本肆册（A4纸装订）、响应文件电子版U盘壹个，须完整提交。

16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、

自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”及响应文件电子版U盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商单位名称：

在2017年 月   日   时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交截止时间及递交起止时间

响应文件递交起止时间：2017年8月25日9时至9时30分，供应商应按竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

18.2 响应文件递交地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）。

18.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人， 专家2人。专家确定方式：随机抽取。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加

谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序及谈判要求

21.1 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目谈判资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4在进行资格性审查时，询价小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其文件将被视为无效文件。

21.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

21.5谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.6谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.7在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.8在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.9最后报价

21.9.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.9.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.9.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

21.11评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报

价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向永福县政府采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按15条款交纳保证金的；

- （2）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （3）超越了行政审批的经营范围的；

- （4）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （5）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （6）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （7）响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- （8）供应商未就“货物采购需求”中的所有货物按内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；

（9）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（10）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件的（有文件规定除外）；

- （12）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 谈判供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

- （1）不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的IP地址一致的；

- （2）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

- （3）不同的谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同谈判供应商的响应文件异常一致或谈判文件呈规律性差异；

- （5）不同谈判供应商的响应文件相互混装；

- （6）不同谈判供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出；

- （7）响应文件实质性要求未做变动，谈判供应商最终报价高于第一次报价的。

- 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

26. 成交公告及成交通知书

26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。

26.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

27.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

五、签订合同

28. 履约保证金

28.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入广西科文招标有限公司账户，并由广西科文招标有限公司10个工作日内转入永福县人民政府采购管理办公室履约保证金专户。

28.2 如果成交供应商没能按上述第27.1款规定执行，采购代理机构将上报永福县政府采购监督管理机构，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

28.3 货物安装验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件（由广西科文招标有限公司开据）办理履约保证金退款手续，永福县人民政府采购管理办公室在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知永福县人民政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。

29.2如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商的全部保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

30. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西科文招标有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31. 交纳采购代理服务费及履约保证金的银行账户：

开户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司

开户银行：桂林工行桂湖支行

账   号：210 3200 2093 0000 2088

32. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

33. 监督管理机构：永福县人民政府采购管理办公室

第三章  货物采购需求

说明：

1、本招标项目采购需求中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求。

2、本招标项目采购需求中参考品牌型号和项目要求及技术需求不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）同时填写投标报价明细表、技术响应表。

3、凡在“规格、型号等特殊要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表、技术响应表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，谈判供应商的竞标货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。谈判供应商在响应文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖谈判供应商公章），否则相应竞标无效。

| 项号 | 货物名称 | 技术需求（技术参数、性能及配置） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动纯水机 | 序号; 品名：水处理系统. 用途; 为医院消毒供应中心用水点提供纯水. 数量; 1套. 产水量; 500L/h/套（25℃）. 水利用率; ≥60%. 脱盐率; ≥ 99%. 产水水质; 处理方式：单级反渗透. 纯水电导率：≤15μs/cm （25℃）. 符合消毒供应中心用水规范. 设备主要技术要求/标准性能; 全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管. 预处理系统自动冲洗及再生运行. 反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能. 具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置. 多功能监测可实现水质、流量、压力在线显示. 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全. 软水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水. 控制方式; 采用继电器控制、按键操作，在线显示电导率等参数. 组成; 该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成. ★预处理系统：; 预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成. 多介质过滤器要求：滤料为石英砂，污染指数（SDI）≤4；处理量≥2m3/h 罐体规格为1054树脂罐 阀体为全自动控制阀. 活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，处理量≥2m3/h、 罐体规格为1054树脂罐 阀体为全自动控制阀. 软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥2m³/h 罐体规格为1054树脂罐 阀体为全自动再生控制阀 盐箱：容积100L,材质PE,选用国内优质品牌. ★反渗透系统; 处理方式：单级反渗透. 高压泵要求：泵体材质：不锈钢、流量≥ 2 m³/h、扬程≥ 150m。. 膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜产水量为≥ 0.25m³/H/支 膜元件数量：2根/套. 集成在一体化不锈钢机架中，机架尺寸：1350 ×800×1700（长×宽×高mm）. ★纯水供水系统; 由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成. 纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m. 水箱：容积为1000L,材质为SUS304不锈钢，佩带呼吸器、液位装置. 供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护. 管路要求：; 系统管道：优质U-PVC. 水、电耗量、重量：; 耗水量：1000L/H 设备功率：4KW(380V、50Hz) 供水压力：0.2Mpa～0.4MPa 进水最佳水温：5～35℃ 最高工作压力：1.3Mpa 重量：600kg. 纯水制备设备规格：1350×800×1700 (mm） 纯水罐为不锈钢圆柱体，规格：高2200mm×直径860mm（适用于配有外置独立纯水罐用户） 盐箱为桶状，规格：高 1050mm×直径520mm | 台 | 1 |
| 2 | 医用干燥柜 | 品名：干燥柜. 数量; 1台. 用途; 可对外科手术器械，玻璃器皿，呼吸治疗物品进行干燥处理. ★门要求; 双门、门带玻璃窗可观察内部情况. 材质要求; 内壳为不锈钢. ★参数设定; 干燥温度及时间可自行设定 最高干燥温度90℃，温度可调 干燥时间设置范围600秒——6000秒. 操作方式; 触摸键操作，液晶显示过程参数. ★空气进入方式; 空气经过过滤器并加热后通过风机进入干燥箱内部，避免被干燥物品二次污染。过滤精度≤0.3 um. 最大处理量; 一次可处理48根管道或16个标准器械托盘. 配件; 包含：8层格栅（可放置器械托盘进行干燥）8个标准器械托盘2个导管干燥架1个集水盒. 电耗量; 加热管：8Kw风机：600w额定功率：9Kw. 设备尺寸; 720×2150×600mm. | 台 | 1 |
| 3 | 封口机（带打印功能） | 医用封口机. 用途：; 对医院、诊所和实验室的灭菌物品进行密封. 封口速度; 10米/分钟，采用光控技术实现封口打印自动检测. 封口边距; 5-35mm可调节，封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求. 封口宽度; 12mm. 温度控制; 微处理器. 温度误差; <1%. 封口温度; 80-220℃可调节. 功率; 500W. 打印系统功能; 内置一台打印机，可以设置打印事项、调整打印内容，可实现卫生部要求的有效期、批次、操作者标号、锅号、锅次等各种打印要求. | 台 | 1 |
| 4 | 内镜清洗工作站 | 名称; 规格; 单位; 数量. 内窥镜组合式方池; L72cm×W82cm; 槽; 4. 槽盖; L18cm×W55cm; 个; 1. 柜体; L80cm×W73cm; 套; 定制. 自动/手动双控水源开关; NQY-Z13; 个; 1. 拆分台; 根据场地定制; 个; 1. 干燥台; 根据场地定制; 个; 1. 功能背板; 外径：H110cm×W100cm; 套; 定制. 内嵌式超声波清洗槽; 外径L360×W820; 套; 1. 支架; 根据场地定制; 套; 1. 不锈钢水龙头; NQY-Z1; 个; 4. 落水器; NQY-Z2; 个; 4. 自动/手动双控水源开关; NQY-Z13; 个; 1. 高压清洗枪; MA-1; 个; 3. 高压气枪; MA-1; 个; 1. 医用压缩空气机; TWY-1; 个; 1. 气体处理器; NQY-Z6; 个; 1. 水质处理器; H1000; 个; 1. 照明灯; NQY-Z10; 套; 1. 防锈供排水系统; NQY-ZP; 套; 定制. 电路系统; NQY-ZD; 套; 定制. 活动手套盒; NQY-F4; 个; 1. 活动纱布架; NQY-F5; 个; 1. 辅料架; NQY-F6; 个; 1. 挂物钩; NQY-F7; 个; 1. | 套 | 1 |
| 5 | 脉动真空灭菌器 | 用途; 适用于织物敷料、手术器械、器械器皿、药液的消毒灭菌. 灭菌室容积; ≥800升. 门的控制方式与密封; 双门通道型、平移门、带有压力安全联锁功能、双门互锁，保证检查包装及灭菌区与无菌物品存放区的有效隔离，两端都具有灭菌结束提示功能，根据设备运行情况实时显示工作状态，采用条形状态指示灯提示. 行程、闭合开关：采用进口知名品牌（要求为原装进口耐高温开关，动作可靠，精度高，寿命长）. 两端的门都应能同时明确显示两端门的开关状态、运行、报警、结束等信息，出仓门必须配置急停开关. 门胶条由高温硅橡胶制成，嵌于灭菌腔体端面凹槽内而不是位于门上. 门板，内壳，夹层，材质均为316不锈钢，并经过电解抛光处理，不接受刷漆处理的碳钢材质的门齿条和门档条. 额定工作压力与最高工作温度：; 压力： 0.25Mpa；温度：139℃. 疏水方式; 内室疏水采用程序控制自动疏水； 夹套采用自动疏水装置而非需要人工调节的机械式疏水装置. ★设计压力与温度; 15年的设计使用寿命 内室要求：-0.1～0.3MPa 夹层要求：0.3MPa 设计温度：144℃ 安全阀开启压力：0.28MPa 须提供特种设备制造监督检验证书及压力容器产品数据表并加盖监检机构公章（原件备查）. ★夹套材质及厚度; ≥6mm厚316不锈钢材料。(须提供特种设备制造监督检验证书及压力容器产品数据表并加盖监检机构公章，原件备查）. 控制系统和软件：; 带有与消毒供应中心质量追溯管理系统连接的通讯接口，且免费提供与追溯系统连接的软件通讯协议. 可通过电脑远程监控，有集中采集数据接口。可实现脉动真空压力蒸汽灭菌器、全自动清洗消毒机、过氧化氢低温等离子体灭菌器的统一联网控制和质量追溯系统及相关设备实现联网，保存数据。实现所有机器硬件无缝连接. 显示与操作方式; 配有不小于10英寸真彩色触摸屏，作为人机界面，灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要自行设定，自动打印过程参数。具有USB等接口方便网络连接. 触摸屏处理器不低于600MHz，LED背光灯；容量不低于128M Flash和128M RAM；防护等级不低于IP65；支持SD卡扩展存储；外部接口支持COM1(RS232)、COM2(RS485)扩展（COM3、COM4)；支持10/100M自适应以太网口；可扩展CAN接口. 记录方式; 同时支持两种记录方式. 微型打印机打印记录：通过内置打印机实时打印过程数据，纸质记录在普通办公环境下存放5年仍清晰可辨. 选配办公打印机打印记录：可增配设备监控与数据归档系统，程序运行中参数、状态、过程记录可永久保存在电脑中，并通过外置喷墨或激光打印机随时打印记录. 超压检测与保护; 由欧美原装进口品牌的不少于两个压力变送器分别实时检测采集夹套和内室的压力数据. 内室和夹套，除了分别具有安全阀外，还应有原装进口压力变送器进行超压实时监测和保护. 信息接口; 可与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统. 低温补偿; 有低温、高温报警和误操作保护、具有多档低温补偿装置. ★真空泵：; 直联式水环真空泵，欧美品牌、进口或其在国内独资企业生产。泵体与电机的连接不得采用皮带传输连接方式，避免皮带传输造成的故障。. 真空泵具有专用降噪消音装置。为保证抽真空的深度和冷空气有效排除效果，抽气速率应不小于108m³/h. 真空泵过载过流保护装置，采用进口品牌保护装置，具有CE认证。. 真空泵给水管路应有水压指示装置，防止意外缺水条件下对泵造成的损害. 主要控制阀门; 气动角座阀数量≥6个；采用进口品牌角座阀和同品牌先导电磁阀（提供CE认证），气动阀材质要求为不锈钢，气动阀无故障动作寿命≥400万次. 用于门密封与泄压的电磁换向阀采用电动球阀. 循环水进水阀和冷凝器进水阀分别由具有CE认证的进口品牌电磁阀控制，数量≥2个. 维护保养; 自动统计部件使用状态，及时警示维护保养信息，并及时提供给用户. 空气过滤器：; 过滤精度为≤0.2微米，有效过滤≥99.97%. 蒸汽供应方式; 自带蒸汽发生器，与设备一体. 资质; 要求生产厂家同时具有压力容器制造许可证和压力容器设计许可证（两个证件是同一家企业名称），要求压力容器铭牌、容器竣工图、整机铭牌三者上标识的企业名称应一致. 公司具有ISO9001认证证书，体系证书的产品认证范围里应涵盖本产品. 具有ISO14001环境管理体系认证，ISO18001职业健康安全管理体系认证. 通过美国ASME认证和欧盟CE认证，提供复印件并加盖公司公章. 在全国各省均设有办事处服务点，广西售后服务人员提供姓名和联系方式.. 配品牌台式电脑一台(主机Intel G1610 双核CPU或以上2G DDRAM内存500G 硬盘 19寸显示器） - 品牌激光打印机一台. | 台 | 1 |
| 6 | 低温等离子灭菌器 | 用途; 适用于对温热较敏感的医疗器械、重复使用的手术器械和软硬式内窥镜等管腔类高精密的医疗器械的灭菌处理. 灭菌腔体; 灭菌室有效容积≥135升. 内室形状：矩形（方形）. 腔体内胆材质:采用优质航空铝，要求为一次铸造成型，避免焊点泄漏风险。. ★安全性和有效性; 快速的灭菌循环，以适应医疗机构高效的工作节奏。快速循环：≤28min. 具有软镜循环程序，可以用于软镜的灭菌. 可实现对如下模拟器械的灭菌： 内径等于或大于1mm和长度等于或短于500mm的单通道不锈钢导管； 内径等于或大于1mm和长度等于或短于2000mm的单通道聚四氟乙烯导管。 需提供中国国家疾控中心检测报告证实灭菌能力。. 提供本该机型或关联机型的检测报告证明对医用不锈钢金属材质和聚四氟乙烯非金属材质在体外V79细胞毒性试验中无细胞毒性，具有良好的细胞相容性. 提供本该机型或关联机型的检测报告证明对金属及非金属材质器械的兼容性的评价，应为无腐蚀、不影响预期临床使用寿命的结果. 提供同容积规格机型的提供省级以上检测机构检测报告证实使用单位空气中过氧化氢残留值不大于0.6mg. ★灭菌剂; 浓度为≥59.5%的过氧化氢. 灭菌剂用量：快速循环：≤3mL/次，全循环：≤6mL/次；以适宜用量既能确保灭菌效果，又能减轻对器械的氧化腐蚀. 卡匣与加液系统; 灭菌剂封装方式采用国际流行的卡匣式封装而非瓶装式、弹匣式，可避免氧化剂过氧化氢的微量泄漏，杜绝职业暴露风险. 每个卡匣≥12个胶囊，全自动针刺胶囊吸入式，精确加注，人体无接触。全循环每次用2个胶囊. 精准的加液系统，采用高精度和高灵敏度传感器，结合全自动真空注射技术，有效保证过氧化氢剂量的准确性. 整机结构; 机架一体式结构，外壳为全金属结构. 灭菌腔内胆材料厚度应不低于8mm厚度，有效确保在高真空下腔体不变形，延长使用寿命. 便于置物篮固定的方形灭菌仓，具有技术先进性. 灭菌腔的加强筋，沿着前后深度方向布置，便于预热装置的有效全面布置，以确保灭菌腔预热充分，利于过氧化氢汽化. 灭菌器的废气分解装置，先进可靠，以利于环保. 柜门; 数量：1个. 柜门有效确保在高真空下腔体不变形，延长使用寿命. 具有先进的自动防卡功能，当关门过程遇到阻碍时，可自动停止关门. 蒸发器; 蒸发器应具有先进的浓度提纯装置，以提高灭菌效果. ★灭菌程序; 有快速循环，全循环，软镜循环，可根据需要选配真空干燥功能，提供操作屏图片. 显示与操作方式; 配有不小于7英寸真彩色触摸屏，作为人机界面，自动打印过程参数。自动采集过程参数且曲线显示。具有USB等接口方便网络连接。可通过U盘脱机烧写或网络远程升级程序. 触摸屏处理器不低于600MHz，LED背光灯；容量不低于128M Flash和128M RAM；防护等级不低于IP65；支持SD卡扩展存储；外部接口支持COM1(RS232)、COM2(RS485)扩展（COM3、COM4)；支持10/100M自适应以太网口；可扩展CAN接口. 记录方式; 同时支持至少两种记录方式. 微型打印机打印记录：通过内置微型打印机实时打印过程数据，纸质记录在普通办公环境下存放5年仍清晰可辨. 可选配办公打印机打印记录：可增配设备监控与数据归档系统，程序运行中参数、状态、过程记录可永久保存在电脑中，并通过外置喷墨或激光打印机随时打印记录. 监测保护装置; 具有专用电源保护器，可自动监测用户电源是否超压、欠压、相序错误，确保设备工作条件正常. 具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能. 灭菌器门、灭菌腔体应分别具有温度保护装置，可自动进行预热控制。以防止超温，增强被灭菌器械的安全性。交货后实际查验. 信息接口; 可与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统. 真空泵：; 维护周期为6个月一次，一年不超过两次. 管道材质; 不锈钢304管路，卡箍连接；检修保养便捷，卫生. 维护保养; 自动统计部件使用状态，及时警示维护保养信息，并及时提供给用户. 售后服务; 在全国各省均设有办事处服务点，广西售后服务人员须提供姓名和联系方式. 资质; 公司具有ISO9001认证证书；体系证书的产品认证范围里应涵盖本产品 具有ISO14001环境管理体系认证，ISO18001职业健康安全管理体系认证. 产品具有电磁兼容检测报告，提供报告的复印件并加盖公司公章. 产品具有CDC检测报告，提纯浓度检测报告和残留检测报告，提供报告的复印件并加盖公司公章. | 台 | 1 |
| 核心产品 本项目核心产品为：第 1 分项产品 1、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他竞标无效。 2、非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1竞标产品必须是整套全新的，按国家有关产品“三包”规定，并符合采购技术参数要求的货物，随机持有产品合格证书、保修卡、说明书和装箱清单。 2、售后服务要求：⑴免费送货上门安装、免费调试及人员培训；⑵设备发生故障时接到通知后3小时内响应，12小时内到达现场维护。⑶每个月回访使用科室了解设备运转情况，及时处理好用户方使用中出现的问题。⑷谈判供应商承诺的服务进行。⑸成交人负责设备安装到位一切事项(运输、装卸、安装等产生的一切费用由成交人负责)及产生的费用，设备安装到位验收合格后交付用户。 3、免费现场或外地培训技术人员2名以上，保证熟练掌握设备操作使用全部功能，并要提供设备操作使用中英文使用说明。 4、货商必需负责办好特殊设正常运转所需证件，医院协助提供办证所需的资料。 |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1、交付时间：合同签订后七日内设备安装调试到位 2、交货地点：永福县中医医院供应室 |  |  |
| 付款方式 |  | 免收设备预付款，鉴定合同，设备安装、调试验收合格后付合同金额的40%，满1年付合同金额的30%，满2年付合同金额的30%（付款周期2年、无息） |  |  |
| 其他要求 |  | 1、货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。 2、本项目政府采购预算总金额为人民币82万元，响应文件超出采购预算总金额的将被视为无效竞标。 3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的作无效处理。 4、本项目“货物采购需求”中的“★”条款要求为实质性要求，供应商必须完全满足，否则，竞标无效。 |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_                 ；交付地点：                               。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

免收设备预付款，鉴定合同，设备安装、调试验收合格后付合同金额的40%，满1年付合同金额的30%，满2年付合同金额的30%（付款周期2年、无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向永福县仲裁委员会申请仲裁或向永福县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经永福县财政部门审批，并签订书面补充协议报永福县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送永福县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                            乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                  法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电   话：

开户名称：                                    开户名称：

开户银行：                                    开户银行：

银行账号：                                    银行账号：

日    期：                                    日    期：

第六章 响应文件格式

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西科文招标有限公司

根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判报价（大写）                元人民币(￥              )；

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

6. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：

响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2017年3月-2017年5月社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2017年3月-2017年5月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西科文招标有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的2017年3月-2017年5月社保证明复印件；

授权委托书（格式二）

- 致：广西科文招标有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出

具的自然人本人及委托代理人所交纳的2017年3月-2017年5月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西科文招标有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6.供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

7.供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

8.供应商有效的医疗器械经营许可证（或生产许可证）、产品医疗器械注册证复印件（必须提供）

9. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                     谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

10. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

11. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

12. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

13. 供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

14. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的2017年3月-2017年5月社保证明复印件】；

15. 供应商2015年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

16. 供应商2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

17.“货物采购需求”需提供的有效证明文件；

18. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）。