## 项目要求

## 一、货物清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂无 | 麻醉机 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 180000 |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

## 二、具体技术要求

说明：“▲”所标参数为专家进行综合评分的重要参数，但不作为废标条款；

★为不可偏离参数，若有偏离，则废标

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | - 工作条件及基本配件 |
|  |  | - 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% |
|  |  | - 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%) |
|  |  | - 后备电池使用时间：≥90min |
|  |  | - 具有RJ45接口、以太网连接功能 |
|  |  | - 机架：带工作台侧栏杆推车，两个抽屉 |
|  |  | - 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 |
|  |  | - 气源 |
|  |  | - 标配氧气、空气气源 |
|  |  | - 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 |
|  |  | - 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21% |
|  |  | - 快速充氧范围25 - 75 l/min |
|  |  | - 流量计 |
|  |  | - 电子流量计 |
|  |  | - 具备机械总流量计 |
|  |  | - 挥发罐 |
|  |  | - 标配一个原厂同品牌高品质挥发罐，通过CE认证，具备压力、流速和温度补偿 |
|  |  | - 罐位具备安全互锁功能 |
|  |  | - 呼吸回路 |
|  |  | - 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 |
|  |  | - 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml |
|  |  | - 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 |
|  |  | - 具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 |
|  |  | - 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 |
|  |  | - 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 |
|  |  | - 呼吸机 |
|  |  | - 气动电控呼吸机，全中文操作和显示 |
|  |  | - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制通气、手动通气、压力控制通气、电子PEEP。 |
|  |  | - 潮气量设置范围：20ml-1500ml |
|  |  | - 吸气压力设置范围：PEEP+5～60 cmH2O |
|  |  | - 呼吸频率：4-100 次/分钟 |
|  |  | - 吸呼比：4:1到1:8 |
|  |  | - 压力限制范围：10到 99 cmH2O |
|  |  | - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O |
|  |  | - 吸气暂停：5%-60%吸气时间 |
|  |  | - ★最大吸气流速≥120L/min |
|  |  | - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单。 |
|  |  | - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 |
|  |  | - 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 |
|  |  | - 数字和波形监测 |
|  |  | - 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 |
|  |  | - ★≥12.1寸彩色触摸屏，可同屏显示2通道波形，，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式 |
|  |  | - 内置插件槽，可直接热插拔插件 |
|  |  | - 插件可在监护仪和麻醉机之间通用 |
|  |  | - ★配备旁流二氧化碳监测模块 |
|  |  | - 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体），呼吸环（P-V,P-F）监测 |
|  |  | - 潮气量监测范围：0 到2500ml |
|  |  | - PEEP监测范围：0－70cmH2O |
|  |  | 二、产品配置： |
|  |  | - 麻醉机主机1台； |
|  |  | - 高集成化回路1套； |
|  |  | - 七氟醚挥发罐1个； |
|  |  | - 二氧化碳监测模块及附件包1个； |
|  |  | - 锂电池1块； |
|  |  | - 流量传感器组件2个； |
|  |  | - 一次性气路附件包1套； |

## 三、商务需求

★为不可偏离参数，若有偏离，则视为“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，将导致初审不通过。

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期 2 年,终身维修。不满足导致废标。 |
|  |  | 1.2保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.3由设备制造商提供售后服务， 8 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | 1.4投标人负责货物的终身维修，保证 5 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
| 2 | 质量保证 | 2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔 二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔 五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 8 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | 1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
|  |  | 1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
|  |  | 1.4设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
|  |  | 1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 交货要求 | ★1.1投标人在签订合同之日起 60 日历日内交货。不满足导致废标。 |
|  |  | 1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1货到指定地点、验收合格并提供全额发票后支付95%，5%余款作为质保金。质保金在保修期结束后，经采购人确认产品质量无问题后支付。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 6.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第 五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之 10 的违约金。投标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

备注：

1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。

2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。

3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。