微波消融治疗仪参数

## 一、具体技术要求

说明：“▲”所标参数为重要参数；

★为不可偏离参数，若有偏离，将导致初审不通过。

|  | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微波治疗仪 | 1.1设备用途及要求：与微波消融针配合使用，供医疗机构用于人体组织间实体瘤治疗用 |
|  |  | 1.2▲该设备获得国家三类注册（专机专用配件耗材） |
|  |  | 1.3微波输出:连续波、脉冲波输出互换可调 |
|  |  | 1.4产品性能结构：具有测温系统、水冷系统 |
|  |  | 1.5工作频率：2450MHz±30 MHz；输出功率：0-120w，连续可调 |
|  |  | 1.6:适用电源：220v±10%，50hz±1hz |
|  |  | 1.7驻波比：主机辐射器连接电缆≤1.5，辐射器≤3.0 |
|  |  | 1.8工作时间：连续0-30min/脚踏0-100s，连续可调 |
|  |  | 1.9开关控制：脚踏、手动开关控制（两种控制系统） |
| 2 |  | 2.1▲旁开测温：20℃-120℃，误差±0.5℃ |
|  |  | 2.2▲安全温控：维持杆温38℃以下，自动检测，杆温保护报警防止意外烫伤，保障手术安全可靠 |
|  |  | 2.3▲整机泄露:外壳泄露：＜0.2mW/cm2 ；（国家标准≤2mW/cm2） |
|  |  | 2.4保修、维修响应时间;3年 维修要求工程师24小时到达，维修时间超过48小时厂家需提供替代设备 |
|  |  | 2.5术前自检：对微波系统、冷却系统、微波针自检 |
|  |  | 2.6消融范围：单针消融可达4-6cm |
|  |  | 2.7工作站处理系统：内嵌式工作站 |
|  |  | ★2.8必备配置清单：微波治疗仪、相关证书、说明书、消融针及其配套设施。 消融针管直径1.4mm-3.2mm；长度：80mm-250mm |

## 三、商务需求

★为不可偏离参数，若有偏离，则视为“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，将导致初审不通过。

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期 3 年,终身维修。不满足导致废标。 |
|  |  | 1.2保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
|  |  | 1.3由设备制造商提供售后服务， 8 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | 1.4投标人负责货物的终身维修，保证 5 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
| 2 | 质量保证 | 2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔 二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔 五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 8 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
|  |  | 1.2保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 |
|  |  | 1.3采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 |
|  |  | 1.4设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 |
|  |  | 1.5投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 交货要求 | ★1.1投标人在签订合同之日起 60 日历日内交货。不满足导致废标。 |
|  |  | 1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
|  |  | 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 |
|  |  | 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 |
|  |  | 2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 |
|  |  | 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 5.1货到指定地点、验收合格并提供全额发票后支付95%，5%余款作为质保金。质保金在保修期结束后，经采购人确认产品质量无问题后支付。 |
| 6 | 违约责任 | 6.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 6.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第 五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |
|  |  | 6.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之 10 的违约金。投标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 |
|  |  | 6.5违约金先从由投标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

备注：

1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。

2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。

3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

微波治疗仪参数比对

| 相关参数 仪器 | 南京亿高 智能微波治疗仪 | MTI-5DT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备用途及要求 | 用于人体实体瘤的凝固治疗 | 用于人体实体瘤的凝固治疗 | 用于人体实体瘤的凝固治疗 |
| 准入条件 |  | 该设备获得国家三类注册（专机专用配件耗材） |  |
| 微波输出 | 双路输出，连续波 | 双路输出,连续波、脉冲波互换可调 | 连续波、脉冲波互换可调 |
| 工作频率 | 2450MHz±20 MHz | 2450MHz±30 MHz | 2450MHz±50 MHz |
| 输出功率 | 0-150w，连续可调 | 0-120w，连续可调 | 5-100,逐步可调，步进5w，误差±5% |
| 适用电源 |  | 220v±10%，50hz±1hz | 220v±10%，50hz |
| 驻波比 | 主机辐射器连接电缆≤1.5 | 主机辐射器连接电缆≤1.5，辐射器≤3.0 |  |
| 工作时间 | 0-30min/0-99s，分钟连续可调，倒计时 | 0-30min/脚踏0-100s连续可调 | 1-30min，逐步可调，步进1min |
| 发射管 |  |  | 2450mhz松下磁控管；2450mhz固态源 |
| 负载阻抗 |  |  | 50Ω |
| 开关控制 |  | 脚踏、手动开关控制 |  |
| 旁开测温 | 30℃-90℃，误差±0.5℃ | 20℃-120℃，误差±0.5℃ | 40℃-112℃，±0.5℃ |
| 术中实时 监控 | 有效避免水循环、微波输出不正常而造成的危险情况 | 实时检测各项参数，PID调节，故障代码显示 |  |
|  | 杆中测温技术 |  | 杆中测温技术 |
| 安全性 | 外壳泄露：＜0.2mW/cm2 ；（国家标准≤2mW/cm2） | 外壳泄露：＜0.2mW/cm2 ；（国家标准≤2mW/cm2） | 外壳泄露＜1.8，无用微波辐射＜3.2mW/cm2 |
| 整机保修 |  | 3年 维修要求工程师24小时到达，维修时间超过48小时厂家需提供替代设备 |  |
| 术前自检 | 对微波系统、冷却系统、微波针自检 | 对微波系统、冷却系统、微波针自检 | 配有抗干扰测温系统、测量杆温报警系统 |
| 消融范围 | 准确测量肿瘤边缘温度，确认肿瘤范围大小，毁损范围大小可调，手控+脚控 | 长短径比例5:4，单针消融可达4-6cm | 单个消融针10min内可达＞4.5圆形消融范围，短长径比值≥0.9 |
| 直接穿刺技术 | 无需穿刺引导针，针上有刻度，防粘连 |  |  |
| 消融针 | 具有25种一次性微波消融针供选择 | 消融针可承受100w功率，临床应用功率为40-60w消融针长10-18cm，直径13-18G | 微波针直径14G-19G，长度10cm、15cm、180cm、270cm |
|  | 辐射器发射窗口长度1-2mm，有效输出功率60w，窗口周围温度80℃-150℃，最大输出功率80w，窗口5cm以上杆温不超40℃ |  | 微波辐射针有效功率75w时，窗口周围温度80℃-108℃，100w时，杆温不超37摄氏度 |
| 退针程序 |  | 自动设定退针参数，防止针道种植 |  |
| 工作处理系统 |  | 触摸屏操作，内嵌式工作站，具有存储、后处理等功能 |  |
| 适用性 |  |  | 系统为3通道发射源，可三针同时消融，兼容超声、CT、MR、DSA引导 |
| TPS计划系统 |  |  | 具有 |

MTI-5DT

配置清单：

- 微波治疗仪                1台

- 合格证                    1份

- 说明书                    1份

- 安装验收报告              1份

- 保修卡                    1份

- 保险丝                    3根

- 电源线                    1根

- 试验微波刀（智能）        1把

- 连接线（智能）            2根

- 测温针（智能）           2根

- 挂架                     1个

| 序号 | 名称 | 产品技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用频率 | 2450mhz |
| 2 | 连接方式 | 生理盐水+微波针：蠕动泵和冷却循环水管组成 |
| 3 | 测温方式 | 杆中测温、旁开测温 精确温度±0.2℃ |
| 4 | 产品性能结构 | 1.微波辐射针有效功率75w时，窗口周围温度80℃-108℃，100w时，杆温不超37摄氏度 2.冷循环水路连接牢固，无泄露 3.高效率水冷结构，冷却水流量＞70ml/min 4.连接可靠，刻度标志清晰 |
| 5 | 防粘技术 | 不锈钢材质，微波针体有防粘层，可以有效防治加热后与坏死组织粘连而难以退针 |
| 6 | 产品规格、尺寸 | 微波针直径14G-19G，长度10cm、15cm、180cm、270cm。消融针有外径19G，可以配18G穿刺鞘，可承受使用功率≥80w可按临床需求制定特殊尺寸 |
| 7 | 消融范围及最大使用功率 | 单个消融针10min内可达＞4.5圆形消融范围，短长径比值≥0.9 用于大肿瘤消融时，消融针能承受使用功率100w持续消融30min的使用条件 |
| 8 | 使用范围 | 与微波消融仪配合使用，供医疗机构用于人体组织间实体瘤治疗用 |
| 9 | 引导方式 | 超声、CT、磁共振、DSA |
| 10 | 包装 | 每套消融针需配有单独电缆 |