附件——华东医院医疗设备采购项目采购需求

一、项目单位：

| 包号 | 采购人 | 交付地址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 华东医院 | 上海市延安西路221号 | 钟建平 | 62483180 |

二、货物需求一览表：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 采购预算（元） | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术导航系统 | 1 | 1800000 | 合同生效后60天内 | 可以采购进口产品 |
| 2 | 激光光子工作站 | 1 | 950000 | 合同生效后60天内 | 可以采购进口产品 |

三、设备技术规格及要求：

第一包：手术导航系统

1 导航主机系统

1.1产品及导航工具均为成熟产品，近期无召回历史

1.2图像处理工作站，CPU速度≥3.0GHz， 内存8GB≥，硬盘≥1TB；显示器≥19英寸高清显示器

1.3 采用目前主流操作系统，运算速度快

1.4 具有Video/S-Video/VGA视频输入/输出端口

1.5 数据可以采用光盘、USB或DICOM3.0协议标准传输，可连接医院局域网络

2 定位跟踪方式

2.1 电磁导航方式，避免手术遮挡问题

2.2 磁场发射器的磁场范围≥600mm×600mm×400mm，定位精度≤±0.3mm -

3软硬件要求

3.1配备经鼻导航、耳部导航、图像融合等五官科专用的软件

3.2 个性化软件界面，可根据医生习惯设定档案

3.3病人注册方式的注册时间≤2分钟

3.4 专业图像融合软件，可融合CT, CTA, MR和MRA数据。融合后的图层在一个显示窗内，可以用滚动条连续切换CT和MR的数据，亦可移动滚动条以选择CT和MR的显示范围

3.5 拥有截屏功能，可做两种病人数据归档

3.6 能实时提供导航正在使用工具的图片和名称，并提示医生工具目前的使用状态

3.7 能实时提供磁场发射器的工作状况，工具校验时的精度提示信息

4 工具和部件要求

4.1 具有头带式及粘贴式两种参考架，可根据病人情况选择

4.2手术导航系统可兼容不同品牌耳鼻喉科手术电动系统

4.3 可提供直头70°和90°弯头专用吸引器、探子

4.4 可提供45°、90°额窦吸引器，45°、90°剥离子，小型直头吸引器等

4.5 设备拥有 “即插即拔”工具接口，工具校验一步完成

5售后服务要求

★5.1承诺提供原厂质保承诺书，其原件作为合同附件。

5.2 提供原厂服务热线，可查询质保期限时间

5.3提供专业的应用教育与培训服务，设备报修技术工程师响应时间≤1小时，到场时间≤24小时

5.4 终身免费提供技术咨询，终身免费软件升级

★5.5 承诺产品生命周期内免费提供手术导航所需耗材（电磁病人追踪器、电磁器械追踪器、电磁注册探针、电磁探子、头带贴等）

第二包：激光光子工作站

1、设备用途说明：

1.1该设备用于脱毛，嫩肤、紧肤，色素疾病、血管病变治疗等。

2、平台能量源：强脉冲光+激光或强脉冲光+激光+双极射频。

3、发射波长范围波长：400-2000nm。

4、强脉冲光最高能量密度：≥45J/cm²。

5、脉冲宽度技术：连续脉冲宽度，非固定脉宽

6、激光或强脉冲光脉宽：4-20ms且连续可调。

7、射频脉宽：自动调节。

8、脉冲重复频率： ≥ 1Hz。

9、治疗手具：配置≥3个独立的治疗手具，用于满足不同治疗的需求

9.1 ：色素和血管病变治疗手具

波长：≥500-1000nm

光能：≥10-45J/ cm²

治疗面积：≥10*25mm

9.2：紧肤治疗手具

波长：≥700-2000nm

光能：≥1.2 J / cm²

治疗面积：≥8*12mm

穿透深度：≥1-5mm

f)冷却：5℃，10℃

9.3：激光脱毛治疗手具

波长：810nm（半导体激光）

光能：≥10-50J/ cm²

能量密度：≥50J/ cm²

治疗面积：≥1.8cm²

9.4：激光嫩肤及色素病治疗手具

波长：1064nm/532nm

光能：400~1200mJ/P

光斑：≥1mm～3mm

10、阻抗监测系统：设备具有治疗阻抗安全实时监控系统，可以设置治疗安全限制，自动停止发射超出治疗安全限制的光斑，并反馈每个光斑发射后皮温升高的温度，供医生调整治疗参数，保证治疗的安全性和疗效。（提供有效技术文件）

11、设备升级：可升级相应的治疗手具≥10种。

12、表皮冷却：持续接触式冷却。

13、系统冷却方式：水冷+风冷。

14、冷却温度：最低≤5℃。

15、治疗头更换便捷，快速插拔，带锁定装置，无需工具。

16、手具要求：强光治疗头有效使用量≥十万个光斑，激光治疗头有效使用量≥200万个光斑。

17、治疗头在使用光斑数满以后，不锁死。

18、售后服务：

★18.1承诺提供原厂质保承诺书，其原件作为合同附件

18.2 提供原厂维修服务热线，可查询质保期限时间