## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
需求类型 | □更新 ■添置 □补充 □升级 |  |  |  | 计划数量 | 项目编号
设备名称 | 血液透析机 |  |  |  | 2
科室需求（使用科室填写）
|  | 联系人： | 办公电话 |  | 手机
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
1 | 适用范围及用途
1.1 | 适用范围 （描述设备适用范围） | 用于急慢性肾功能衰竭患者的血液透析滤过治疗。
1.2 | 功能用途 （描述必须具备的功能） | 用于清除水和尿毒症毒素，维持水、电解质和酸碱平衡。
1.3 | 配置需求 （软件、硬件等需求） | 1. 兼容各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。 2. 彩色液晶触屏，可多角度旋转。 3. 透析液温度可实时监测及可调，并有超温保护。 4. 可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序。 5. 可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。 6．HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可转换。 7．机器进行周期性的压力测试，以提高治疗安全性。
1.4 | 其他需求 （其它需说明的要求） | 标配尿素氮监测、血压监测、血温监测、血容量监测组件
2 | 功能配置（技术部门填写）
2.1 | 基本性能 | 1. 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。 2. 肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。 3. 彩色液晶触屏，可多角度旋转。 4. 超滤控制系统，透析液连续提供，可达到零超滤。 5. 透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并应有超温保护。 6. 清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后可自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过40分钟。 7. 有内置维修和故障诊断软件。 8. 有数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。 9. 具备漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警。 10.具备管路扭结和凝血报警；能自动监测体外循环管路各接口和透析液接口是否连接正确、有无泄漏。
2.2 | 特殊性能 | 1． 标配在线血温监测、血容量监测。 2． 具备治疗过程中周期性压力测试功能。
2.3 | 基本配置 | 主机、血泵、置换液泵、肝素泵
2.4 | 特殊配置 | 标配尿素氮监测、血压监测、血温监测、血容量监测组件
3 | 技术参数（技术部门填写）
3.1 | 基础参数 | 1、具备动/静脉压监测 2、具有空气监测 3、透析液流量 0﹣1000ml/min（每100ml/min可调） 温度 34℃ ～ 39℃ 4、置换液速率 25 ～ 600ml/min，精度 ±10% 5、超滤 ，超滤率 0 ～ 4000ml/h，精确度 ±1% 6、随机设置内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测，显示所有治疗数据工作≥15分钟。
3.2 | 关键参数 | 透析液流量 0﹣1000ml/min（每100ml/min可调）
3.3 | 报警及安全指标 | 动静脉压力监测、跨膜压监测、空气监测报警、漏血监测、漏水监测、密闭性循环压力测试、防扭结测试
3.4 | 其它要求 （水、电、气、环境等） | 空气相对湿度：30%-75% ，短时95% 供电电源：100～240V，±10%， 47/63HZ，16A
4 | 售后服务（不可修改项）
4.1 | 保修年限 | ≥3年
4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤ 8小时（京内） 维修到达现场时间≤24小时（京外）
4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥6年
4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价）
4.5 | 维修资料 | 提供维修手册（Service Manual）或光盘≥1套
4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套
4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
4.8 | 维修密码支持 | 开放
4.9 | 升级 | 保修期内免费软件升级
4.10 | 使用培训 | 支持
4.11 | 工程师培训 | 支持（培训级别等同于厂家工程师培训）
科室确认 （科室主任、副高职2人） | 签字： 日期： | 技术人员： 联系方式： |  | 技术部门确认 签 字： 日 期：
器械处 审核
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标，≥2项未达到招标文件要求，即做废标处理。